附件一：
参数要求
	序号
	要求
	响应
	偏离

	品目
	高端心脏彩色多普勒超声诊断仪
	
	

	[bookmark: _GoBack]高端心脏彩色多普勒超声诊断仪1台
	
	

	一、设备用途
	使用于成人心脏临床诊断应用，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科等检查。
	
	

	二
	主要规格及系统
	
	

	2.1
	高端心脏彩色多普勒超声波诊断仪。
	
	

	2.1.1
	高分辨率显示器≥21.0英寸，分辨率≥1920×1080。
	
	

	2.1.2
	触摸屏≥10.0英寸彩色触摸屏，支持滑动操作。探头接口：激活探头接口数≥4个。
	
	

	2.1.3
	二维灰阶成像模式。
	
	

	2.1.4
	空间复合成像技术。
	
	

	2.1.5
	彩色血流成像模式：包括能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式。
	
	

	2.1.6
	频谱多普勒显示单元及分析系统：包括PW、CW、HPRF、LPRF等多种模式。
	
	

	2.1.7
	心脏频谱自动测量。
	
	

	2.1.8
	组织多普勒同步化显像。
	
	

	2.1.9
	超声造影成像单元：支持左心室造影、血管/腹部造影、心肌灌注造影成像等。
	
	

	2.2
	测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒模式）。
	
	

	2.2.1
	一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等。
	
	

	2.2.2
	心脏功能测量与分析：具备直线解剖M型，支持成人、小儿及新生儿心脏探头等。
	
	

	2.2.3
	产科测量软件包：包含胎儿生长分析数据与图表，胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比。
	
	

	2.2.4
	血流测量与分析：频谱多普勒实时自动包络。
	
	

	2.2.5
	支持二维斑点追踪技术。
	
	

	2.3
	图像存储与（电影）回放重现单元。
	
	

	2.4
	参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发。
	
	

	2.5
	输入/输出信号:输入：ECG, USB、VGA，输出：DVI-D，音频，USB。
	
	

	2.6
	内置图像管理系统：内置SSD硬盘存储≥1TB。
	
	

	2.7
	连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0接口部件，支持高清DICOM传输，支持局域网/PACS/HIS，支持DICOM打印等。
	
	

	3.1
	彩色多普勒超声波诊断仪通用功能：
	
	

	3.2
	探头规格：
	
	

	3.2.1
	频率：所配探头均为宽频带多点变频探头，频率范围1-12.0MHz，中心频率可选择≥3种。
	
	

	3.2.2
	二维、彩色、多普勒均可独立变频。
	
	

	3.2.3
	类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、经食道及术中探头。
	
	

	3.2.4 
	B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD，线阵B/PWD，凸阵B/PWD。
	
	

	3.2.5
	腹部探头扫描深度≥40cm
	
	

	3.3
	成像基本参数;
	
	

	3.3.1
	成像成人相控阵心脏探头可实现心尖宽视野显示，有效显示视野≥80度
	
	

	3.3.2
	二维灰阶成像≥256灰阶。
	
	

	3.3.3
	支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频。
	
	

	3.3.4
	回放重现。
	
	

	3.3.5
	增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节。
	
	

	3.4
	频谱多普勒成像参数
	
	

	3.4.1
	方式：PWD, HPRF，LPRF，CWD。
	
	

	3.4.2
	显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D。
	
	

	3.4.3
	电影回放：≥40秒。
	
	

	3.4.4
	零位移动：≥6级。
	
	

	3.4.5
	取样宽度及位置范围：宽度1-15mm；分级可调。取样深度位置可全深度范围调节。
	
	

	3.4.6
	频谱自动包络并完成测量，参数可自定义。
	
	

	3.5
	彩色多普勒成像参数
	
	

	3.5.1
	显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示。
	
	

	3.5.2
	实时二同步/三同步显示。
	
	

	3.5.3
	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -20°-+20°。
	
	

	3.5.4
	显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比。
	
	

	3.6
	超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。
	
	

	4
	探头配置：腹部探头1把、浅表探头一把、血管探头1把、心脏探头一把、腔内探头1把
	
	

	5
	配备中高档便携式彩超1台（探头≥3把）
	
	

	6
	整机质保≥五年（包含便携式彩超）
	
	

	高端心脏彩色多普勒超声诊断仪1台
	
	

	一、设备用途
	用于腹部、成人心脏、泌尿、妇科、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、等方面的临床诊断工作；

	
	

	二、
	主机成像系统
	
	

	2.1
	显示器≥21英寸.分辨率1920×1080；
	
	

	2.2
	触摸屏≥12英，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数；
	
	

	2.3
	通用探头接口≥4个；
	
	

	2.4
	解剖M型技术,支持所有探头；
	
	

	2.5
	动态范围≥280dB；
	
	

	2.6
	数字化通道≥400万；
	
	

	2.7
	智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像；
	
	

	2.8
	空间复合成像技术，支持所有凸阵和线阵成像探头；
	
	

	2.9
	内有一体化超声工作站。
	
	

	3
	先进成像技术：
	
	

	3.1
	具备全屏高清放大功能；
	
	

	3.2 
	超声声速自动校正技术；
	
	

	3.3
	应变弹性成像技术；
	
	

	3.4
	实时剪切波弹性成像技术；
	
	

	3.5
	微视血流成像技术；
	
	

	3.6
	自动心肌应变定量；
	
	

	3.7
	自动心功能定量。
	
	

	4
	测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)
	
	

	4.1
	一般测量：距离、面积、周长等；
	
	

	4.2
	外周血管测量和计算功能；
	
	

	4.3
	多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 
	
	

	4.4
	心脏功能测量。
	
	

	5
	图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元：
	
	

	5.1
	数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；
	
	

	5.2
	硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储；
	
	

	5.3
	病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。
	
	

	6
	系统通用功能：
	
	

	6.1
	扫描深度≥40cm；
	
	

	6.2
	TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥4段；
	
	

	6.3
	最大测量速度：PWD血流速度：≥8.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度25.0m/s；
	
	

	6.4
	最低测量速度：≤1mm/s (非噪音信号)；
	
	

	6.5
	取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至15mm多级可调；
	
	

	6.6
	零位移动： 7 级。
	
	

	7
	注册证管理类别为第三类注册，符合医疗器械分类目录的第三类要求。
	
	

	8
	探头配置：腹部探头、心脏探头、浅表探头、血管探头、腔内探头、经食道探头各一把。
	
	

	9
	配备中高档便携式彩超1台（探头≥3把）
	
	

	10
	整机质保≥五年（包含便携式彩超）
	
	



