- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 医用冷藏箱 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 工作条件：环境温度16～32℃，环境湿度：20～80%，电压：187V～242V， 频率50±1Hz。 |  |  |
| - 2 | - 样式：立式，单门。 |  |  |
| - 3 | - 容积(L)：200—260。 |  |  |
| - 4 | - 箱体材料：PCM彩板材质，耐腐蚀、易清洁。 |  |  |
| - 5 | - 内胆材料：HIPS材质，易于清洁。 |  |  |
| - 6 | - 保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 |  |  |
| - 7 | - 采用高效压缩机及风扇电机，制冷剂为碳氢环保制冷剂。 |  |  |
| - 8 | - 内置≥3路传感器（包括但不限于箱内2路,环温1路），有效保证温控的准确性。 |  |  |
| - 9 | 采用外置冷凝器，盘管式蒸发器，内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。 |  |  |
| - 10 | - 高精度微电脑温度控制系统，箱内控温范围2～8℃，1英寸数码管显示，实时显示箱内温度，控制精度0.1℃。 |  |  |
| - 11 | - 低噪设计：噪声≤45dB。 |  |  |
| - 12 | - 节能设计：耗电量≤3kWh/24h/（25℃环温）。 |  |  |
| - 13 | - 温度波动度≤2℃。 |  |  |
| - 14 | - 温度均匀度≤2℃。 |  |  |
| - 15 | - 具备完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、数据通讯故障报警、开门报警等多种报警功能。 |  |  |
| - 16 | - 多层搁架设计，搁架间距可调；标配2个高密度钢丝浸塑搁架及1个吊框，数量可根据用户需求增加。 |  |  |
| - 17 | 内设LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。 |  |  |
| - 18 | 前两个支撑脚+后两个脚轮设计，便于移动且固定方便。 |  |  |
| - 19 | 冷凝水汇集后自动蒸发；门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 |  |  |
| - 20 | 门体带机械锁，同时用户可配置挂锁，防止随意开启，保证物品安全。 |  |  |
| - 21 | 配备1个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 |  |  |
| - 22 | 冷藏室配备温湿度显示计 |  |  |
| - 23 | 具备医疗器械注册证 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| - 品目： | - 医用冷藏冷冻箱 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后15日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |