附件一：
	技术要求

	品目：
	医用冷藏箱
	响应
	偏离

	1
	工作条件：环境温度16～32℃，环境湿度：20～80%，电压：187V～242V， 频率50±1Hz。
	
	

	2
	样式：立式，单门。
	
	

	3
	容积(L)：200—260。
	
	

	4
	箱体材料：PCM彩板材质，耐腐蚀、易清洁。
	
	

	5
	内胆材料：HIPS材质，易于清洁。
	
	

	6
	保温材料：无CFC聚氨酯发泡。
	
	

	7
	采用高效压缩机及风扇电机，制冷剂为碳氢环保制冷剂。
	
	

	8
	内置≥3路传感器（包括但不限于箱内2路,环温1路），有效保证温控的准确性。
	
	

	9
	采用外置冷凝器，盘管式蒸发器，内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。
	
	

	10
	高精度微电脑温度控制系统，箱内控温范围2～8℃，1英寸数码管显示，实时显示箱内温度，控制精度0.1℃。
	
	

	11
	低噪设计：噪声≤45dB。
	
	

	12
	节能设计：耗电量≤3kWh/24h/（25℃环温）。
	
	

	13
	温度波动度≤2℃。
	
	

	14
	温度均匀度≤2℃。
	
	

	15
	具备完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、数据通讯故障报警、开门报警等多种报警功能。
	
	

	16
	多层搁架设计，搁架间距可调；标配2个高密度钢丝浸塑搁架及1个吊框，数量可根据用户需求增加。
	
	

	17
	内设LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。
	
	

	18
	前两个支撑脚+后两个脚轮设计，便于移动且固定方便。
	
	

	19
	冷凝水汇集后自动蒸发；门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。
	
	

	20
	门体带机械锁，同时用户可配置挂锁，防止随意开启，保证物品安全。
	
	

	21
	配备1个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度。
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	冷藏室配备温湿度显示计
	
	

	23
	具备医疗器械注册证
	
	

	商务要求

	品目：
	医用冷藏冷冻箱
	
响应
	
偏离

	1
	自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。
	
	

	2
	产品必须在签订合同后15日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	




