附件一：
	序号
	参数要求
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK2]品目一：
	便携式多普勒超声诊断仪（慢病管理中心）1台
	
	

	一
	设备用途说明：
	
	

	
	腹部、心脏、妇产科、血管、浅表组织与小器官等全身应用
	
	

	二
	配置需求：
	
	

	
	腹部探头1把、浅表探头1把、心脏探头1把
	
	

	三
	技术标准和要求
	
	

	1
	≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器
	
	

	2
	数字化二维灰阶成像单元
	
	

	3
	数字化彩色及能量多普勒单元
	
	

	4
	数字化频谱多普勒显示和分析单元
	
	

	5
	多角度空间复合成像技术
	
	

	6
	智能化斑点噪声抑制技术
	
	

	7
	自动优化功能
	
	

	8
	实时宽景成像技术
	
	

	9
	M模式, 具备彩色M模式及解剖M模式
	
	

	10
	主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转
	
	

	11
	编码脉冲反相二次谐波成像（可用于所有探头）
	
	

	12
	可视可调系统动态范围≥90db
	
	

	13
	超声系统最大探查深度≥30CM
	
	

	14
	实时三同步成像
	
	

	15
	支持线阵探头扩展视野成像功能
	
	

	16
	自动射血分数测量功能
	
	

	17
	穿刺针增强功能，且穿刺针增益可实时调节
	
	

	18
	AUTO IMT颈动脉中内膜测量技术
	
	

	19
	轨迹球操作
	
	

	20
	中文操作界面, 中文输入（包括报告、注释等）
	
	

	21
	支持线阵应变式弹性成像
	
	

	22
	支持TVI/TVD 组织多普勒
	
	

	23
	自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影)
	
	

	24
	整机重量≤5.6kg（含电池）
	
	

	25
	物理通道数≥64
	
	

	26
	内置锂电池支持断电扫查
	
	

	27
	配备移动式台车，主机内置探头接口（非外接）≥1个
	
	

	28
	支持线阵应变式弹性成像
	
	

	29
	支持TVI/TVD 组织多普勒
	
	

	30
	测量和分析：(B型、M型、彩色M型、频谱多普勒、彩色模式)
	
	

	21
	一般测量
	
	

	32
	妇产科测量
	
	

	33
	实时多普勒自动包络、测量和计算
	
	

	34
	心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告
	
	

	35
	外周血管测量与分析
	
	

	36
	泌尿科测量与分析
	
	

	37
	一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元
	
	

	38
	一体化的剪贴板(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像
	
	

	39
	内置固态硬盘≥512GB
	
	

	四
	探头规格及其他
	
	

	1
	探头类型：可支持凸阵，线阵，相控阵, 经食道探头，经腔内探头
	
	

	2
	二维灰阶显像主要参数
	
	

	2.1
	扫描速率：B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒
	
	

	2.2
	扫描速率: B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥40 帧/秒
	
	

	2.3
	可支持线阵探头≥5种
	
	

	2.4
	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节
	
	

	2.5
	TGC调节≥6段
	
	

	3
	频谱多普勒
	
	

	3.1
	最大测量速度：PWD：血流速度≥8.0 m/s，CWD: 血流速度≥1 0 m/s
 PW最低测量速度5mm/s
	
	

	3.2
	显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D
	
	

	3.3
	取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级可调
	
	

	品目二
	便携式多普勒超声诊断仪（针刀整脊科）1台
	
	

	一
	用途说明：
	
	

	
	用于神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用
	
	

	二
	探头配置：
	
	

	
	凸阵探头一把、线阵探头一把
	
	

	三
	系统技术规格及概述：
	
	

	1
	≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器
	
	

	2
	主机内置≥4个USB 3.0接口
	
	

	3
	数字波束增强器
	
	

	4
	多倍波束合成
	
	

	5
	二维灰阶模式
	
	

	6
	组织谐波成像模式
	
	

	7
	宽带频移谐波
	
	

	8
	组织特异性成像
	
	

	9
	频率复合成像
	
	

	10
	空间复合成像
	
	

	11
	斑点抑制成像
	
	

	12
	彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
	
	

	13
	频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒
	
	

	14
	组织多普勒成像
	
	

	15
	解剖M型模式
	
	

	16
	自由臂3D
	
	

	17
	IMT
	
	

	18
	独立角度偏转
	
	

	19
	扩展成像（凸阵、线阵可用）
	
	

	20
	实时双幅对比成像
	
	

	21
	一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）
	
	

	22
	支持全屏放大，≥2档可调
	
	

	23
	局部放大（支持前端、后端放大）
	
	

	24
	支持手动、自动、半自动触摸屏上包络测量
	
	

	25
	回波增强技术
	
	

	26
	自动唤醒功能
	
	

	27
	常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包）
	
	

	28
	图像后处理，可处理参数≥26种
	
	

	29
	支持手动触摸屏上注释
	
	

	30
	支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）
	
	

	31
	穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头
	
	

	32
	屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识，提高穿刺效率及准确性
	
	

	33
	实时宽景成像单元
	
	

	34
	穿刺引导辅助功能
	
	

	35
	可支持DICOM 3.0
	
	

	36
	内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、心脏、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导
	
	

	37
	自动工作流协议，自动提示检查切面、自动激活彩色多普勒、PW模式，自动添加注释和体
	
	

	38
	DVR录像功能模块
	
	

	四
	测量/分析和报告
	
	

	1
	常规测量
距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量
	
	

	2
	多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
	
	

	3
	全科测量包，自动生成报告
急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管
	
	

	五
	电影回放和原始数据处理
	
	

	1
	所有模式下可用
	
	

	2
	支持手动、自动回放
	
	

	3
	支持向后存储和向前存储，时间长度可预置图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种
	
	

	4
	支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
	
	

	六
	检查存储和管理（内置超声工作站）
	
	

	1
	检查存储
≥250GB SSD硬盘、内置超声工作站
多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
	
	

	七
	连通性要求
	
	

	1
	支持网络连接
有线网络
无线网络
	
	

	2
	DICOM 3.0，支持妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告
	
	

	3
	支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台
	
	

	八
	系统输入和输出
	
	

	1
	HDMI: 1个
	
	

	2
	USB: 4个，USB 3.0
	
	

	3
	网口: 1个
	
	

	九
	外设和附件
	
	

	1
	台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架）
	
	

	2
	自动电源卷线器
	
	

	3
	支持机器防盗锁控制
	
	

	4
	可支持数字黑白、数字彩色、文本及无线打印机
	
	

	5
	支持脚踏开关
	
	

	品目三：
	便携式彩色多普勒超声诊断仪（康复科）1台
	
	

	一、
	产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、康复科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身应用
	
	

	二、
	探头配备：浅表探头1把，腹部探头1把。
	
	

	三、
	系统技术规格及概述：
	
	

	1
	≥15寸高清晰、医用专业彩色显示屏，分辨率不低于1280x1024，根据环境光变化自动调节亮度
	
	

	1.1
	探头接口1个，可扩展到3个
	
	

	1.2
	整机重量≤7kg（含电池）
	
	

	1.3
	具有自定义按键功能，允许自定义按键数量≥4个
	
	

	1.4
	支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）
	
	

	1.5
	主机自带物理键盘，支持多语言输入
	
	

	2
	二维灰阶模式
	
	

	2.1
	组织谐波成像模式
	
	

	2.2
	组织特异性成像
	
	

	2.3
	多角度空间复合成像
	
	

	2.4
	频率复合成像
	
	

	2.5
	斑点噪声抑制成像
	
	

	2.6
	回波增强技术
	
	

	3
	M型成像模式
	
	

	3.1
	彩色M型
	
	

	3.2
	解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像
	
	

	4
	彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
	
	

	4.1
	超宽动态血流技术
	
	

	4.2
	高分辨率血流成像
	
	

	4.3
	双实时同屏对比显示
	
	

	4.4
	自动调节取样框的角度及位置
	
	

	5
	频谱多普勒成像
	
	

	5.1
	脉冲多普勒、高脉冲重复频率
	
	

	5.2
	连续多普勒
	
	

	5.3
	智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度
	
	

	6
	组织多普勒成像及定量分析单元
	
	

	6.1
	支持TDI、TEI、TVD、TVM四种模式
	
	

	6.2
	专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具
	
	

	6.3
	曲线解剖M型
	
	

	7
	弹性成像及定量分析单元
	
	

	7.1
	组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标
	
	

	7.2
	具有应变率测量功能，可评估肌肉等浅表组织恢复度
	
	

	8
	实时宽景成像：支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能
	
	

	9
	一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）
	
	

	10
	图像放大技术
	
	

	10.1
	一键实现全屏放大
	
	

	10.2
	10倍局部放大（支持前端、后端放大）
	
	

	11
	自动工作流协议
	
	

	11.1
	可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作
	
	

	11.2
	自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入
	
	

	12
	穿刺针增强技术
	
	

	12.1
	双屏实时对比显示增强前后效果
	
	

	12.2
	增强平面角度可调，步进10°
	
	

	13
	超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能
	
	

	四
	测量分析和报告
	
	

	1
	常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等
	
	

	2
	多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
	
	

	五
	电影回放及原始数据处理
	
	

	1
	电影回放
	
	

	1.1
	所有模式下支持手动、自动回放
	
	

	1.2
	支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影
	
	

	1.3
	支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）
	
	

	2
	原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节
	
	

	六
	检查存储和管理
	
	

	1
	≥240G固态硬盘
	
	

	2
	内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
	
	

	3
	支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢
	
	

	4
	动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像
	
	

	品目四
	便携式彩色多普勒超声诊断仪（肾病科）1台
	
	

	一、
	产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身应用
	
	

	二、
	探头配备：浅表血管高频探头、深部腹部探头或肾穿介入低频探头（穿刺架两把）各一把
	
	

	三、
	系统技术规格及概述：
	
	

	1
	≥15.6寸高清晰、医用专业彩色显示屏，，根据环境光变化自动调节亮度
	
	

	1.1
	探头接口1个，可扩展到3个
	
	

	1.2
	整机重量≤7kg（含电池）
	
	

	1.3
	支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）
	
	

	2
	二维灰阶模式
	
	

	2.1
	组织谐波成像模式
	
	

	2.2
	组织特异性成像
	
	

	2.3
	多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头
	
	

	2.4
	频率复合成像
	
	

	2.5
	斑点噪声抑制成像
	
	

	2.6
	回波增强技术
	
	

	3
	M型成像模式
	
	

	3.1
	彩色M型
	
	

	3.2
	解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像
	
	

	4
	彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
	
	

	4.1
	超宽动态血流技术
	
	

	4.2
	高分辨率血流成像
	
	

	4.3
	双实时同屏对比显示
	
	

	4.4
	自动调节取样框的角度及位置
	
	

	5
	频谱多普勒成像
	
	

	5.1
	脉冲多普勒、高脉冲重复频率
	
	

	5.2
	连续多普勒
	
	

	5.3
	智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度
	
	

	6
	组织多普勒成像及定量分析单元
	
	

	6.1
	支持TDI、TEI、TVD、TVM四种模式
	
	

	6.2
	专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具
	
	

	6.3
	曲线解剖M型
	
	

	7
	组织追踪定量分析单元
	
	

	7.1
	自动追踪心肌运动
	
	

	7.2
	可分析6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数
	
	

	7.3
	参数分析结果用牛眼图显示
	
	

	8
	造影成像及定量分析单元
	
	

	8.1
	用于腹部、浅表和微血管造影
	
	

	8.2
	左室造影和心肌造影
	
	

	8.3
	支持时间强度分析曲线和运动追踪
	
	

	8.4
	支持组织图像与造影剂图像混合造影模式
	
	

	9
	弹性成像及定量分析单元
	
	

	9.1
	组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标
	
	

	10
	一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）
	
	

	11
	图像放大技术
	
	

	11.1
	一键实现全屏放大
	
	

	11.2
	10倍局部放大（支持前端、后端放大）
	
	

	12
	自动工作流协议
	
	

	12.1
	可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作
	
	

	12.2
	自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入
	
	

	13
	穿刺针增强技术
	
	

	13.1
	双屏实时对比显示增强前后效果
	
	

	13.2
	增强平面角度可调，步进10°
	
	

	14
	超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能
	
	

	四
	测量分析和报告
	
	

	1
	常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等
	
	

	2
	多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
	
	

	3
	心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等
	
	

	4
	血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果
	
	

	5
	Auto EF射血分数自动测量
	
	

	五
	电影回放及原始数据处理
	
	

	1
	电影回放
	
	

	1.1
	所有模式下支持手动、自动回放
	
	

	1.2
	支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影
	
	

	1.3
	支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）
	
	

	2
	原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节
	
	

	六
	检查存储和管理
	
	

	1
	≥240G固态硬盘
	
	

	2
	内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
	
	

	3
	支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢
	
	

	4
	动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像
	
	

	七
	技术参数及要求
	
	

	1
	二维灰阶模式
	
	

	1.1
	焦点：4个，动态可调
	
	

	1.2
	TGC: ≥8段，LGC: ≥4段
	
	

	1.3
	动态范围: 30-190dB，可视可调
	
	

	1.4
	增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100
	
	

	1.5
	伪彩图谱: ≥8种
	
	

	1.6
	扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒
	
	

	2
	彩色多普勒成像
	
	

	2.1
	包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
	
	

	2.2
	显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
	
	

	2.3
	取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)
	
	

	2.4
	扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒
	
	

	2.5
	支持B/C 同宽
	
	

	3
	频谱多普勒模式
	
	

	3.1
	显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等
	
	

	3.2
	PW最大速度: ≥9.0m/s
	
	

	3.3
	最小速度: ≤5mm/s
	
	

	3.4
	取样容积: 0.5-20mm
	
	

	3.5
	偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)
	
	

	3.6
	零位移动：≥8 级
	
	

	3.7
	快速角度校正
	
	

	八
	连通性
	
	

	1
	参考信号:心电，呼吸波，心电触发
	
	

	2
	数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口
	
	

	3
	支持数据无线传输
	
	

	4
	支持DICOM3.0系统，可选配DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报
	
	

	5
	外设数据模块：包含S-视频、VGA视频接口、高清音视频接口
	
	

	6
	专用台车：可升降
	
	

	7
	具备可装卸探头扩展槽
	
	

	8
	专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件
	
	

	品目五
	便携式彩色多普勒超声诊断仪（中医外科）1台
	
	

	一
	[bookmark: _GoBack]探头配置：凸阵探头、浅表探头各1把
	
	

	二
	技术规格
	
	

	1
	主机系统性能
	
	

	1.1
	笔记本式超声，主机屏幕：≥13英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作
	
	

	1.2
	主机重量：≤3kg
	
	

	1.3
	可拆卸式台车，带储物盒功能
	
	

	1.4
	台车支持升降，行程≥30cm
	
	

	1.5
	支持桌面支架放置，用户可从台车上直接拆下放置在桌面上
	
	

	1.6
	全数字化超宽频带波束形成器
	
	

	1.7
	谐波成像技术
	
	

	1.8
	彩色多普勒
	
	

	1.9
	M模式
	
	

	1.10
	脉冲波多普勒
	
	

	1.11
	实时血流三同步
	
	

	1.12
	血流的自动频谱包络分析测量
	
	

	1.13
	实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收，线数≥7线
	
	

	1.14
	自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率，标配
	
	

	1.15
	频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合
	
	

	1.16
	智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度
	
	

	1.17
	智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像
	
	

	1.18
	极简模式:可点击仅把常用几个按键调出（冻结、存图等），方便医生只关注图像或实施简单的操作
	
	

	1.19
	测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）
	
	

	1.19.1
	一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）
	
	

	1.19.2
	多普勒血流测量与分析
	
	

	1.19.3
	全自动血流多普勒包络分析
	
	

	1.20
	一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件
	
	

	1.20.1
	超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现
	
	

	1.20.2
	病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等
	
	

	1.21
	输入/输出信号及参考信号
	
	

	1.21.1
	输入：网络
	
	

	1.21.2
	输出：HDMI， USB
	
	

	1.22
	图像管理与记录装置
	
	

	1.22.1
	大容量硬盘≥240G
	
	

	1.22.2
	图像可存储为PC兼容格式
	
	

	1.22.3
	USB接口支持打印和数据输出
	
	

	2
	技术参数及要求
	
	

	2.1
	探头规格
	
	

	2.1.1
	线阵探头有效阵元≥128
	
	

	2.2
	二维图像主要参数
	
	

	2.2.1
	接收方式：可视可调动态范围≥180
	
	

	2.2.2
	二维灰阶≥256
	
	

	2.2.3
	数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT
	
	

	2.2.4
	支持全域整场聚焦技术
	
	

	2.2.5
	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节
	
	

	2.2.6
	谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波
	
	

	2.2.7
	扫描深度≥29cm
	
	

	商务
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。
	
	

	商务
	所有设备整机原厂质保≥五年，
	
	



