附件一：
	技术要求

	品目1：
	冷冻高速离心机
	响应
	偏离

	1
	最高转数≥16500r/min
	
	

	2
	最大相对离心力≥15000×g
	
	

	3
	触摸屏显，支持转速与相对离心力同步换算、同屏实时显示
	
	

	4
	转速精度≤±30r/min
	
	

	5
	温度设定范围-20℃-＋40℃
	
	

	6
	[bookmark: _GoBack]温控精度≤±1℃
	
	

	7
	采用环保制冷剂
	
	

	8
	整机噪声≤65dB
	
	

	9
	具备多种安全保护、故障报警功能（超速报警、超温保护、不平衡检测保护、电子门锁保护等）
	
	

	10
	标配1.5/2.2ml角转子，适配不少于5款转子（适配转子兼容1.5/2.2ml、5ml等离心管），转子拆装便捷
	
	

	11
	离心腔为耐腐蚀内胆，设有冷凝水专用排水系统
	
	

	品目2：
	低速离心机
	
	

	1
	最高转数≥5000r/min
	
	

	2
	最大相对离心力≥1500×g
	
	

	3
	转速精度≤±20r/min
	
	

	4
	整机噪声≤60dB
	
	

	5
	具备多种安全保护、故障报警功能（超速报警、不平衡检测保护、电子门锁保护等）
	
	

	6
	标配5ml水平转子，适配不少于5款转子（适配转子兼容10ml、15ml等离心管），转子拆装便捷
	
	

	商务要求

	
	
	
响应
	
偏离

	1
	自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。
	
	

	2
	所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	

	4
	如有需要，中选供应商负责将该项目接入采购人院内网络，所需费用由中选供应商承担。
	
	



