- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目1： | - 冷冻高速离心机 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 最高转数≥16500r/min |  |  |
| 2 | 最大相对离心力≥15000×g |  |  |
| 3 | 触摸屏显，支持转速与相对离心力同步换算、同屏实时显示 |  |  |
| 4 | 转速精度≤±30r/min |  |  |
| 5 | 温度设定范围-20℃-＋40℃ |  |  |
| 6 | 温控精度≤±1℃ |  |  |
| 7 | 采用环保制冷剂 |  |  |
| 8 | 整机噪声≤65dB |  |  |
| 9 | 具备多种安全保护、故障报警功能（超速报警、超温保护、不平衡检测保护、电子门锁保护等） |  |  |
| 10 | 标配1.5/2.2ml角转子，适配不少于5款转子（适配转子兼容1.5/2.2ml、5ml等离心管），转子拆装便捷 |  |  |
| 11 | 离心腔为耐腐蚀内胆，设有冷凝水专用排水系统 |  |  |
| 品目2： | 低速离心机 |  |  |
| 1 | 最高转数≥5000r/min |  |  |
| 2 | 最大相对离心力≥1500×g |  |  |
| 3 | 转速精度≤±20r/min |  |  |
| 4 | 整机噪声≤60dB |  |  |
| 5 | 具备多种安全保护、故障报警功能（超速报警、不平衡检测保护、电子门锁保护等） |  |  |
| 6 | 标配5ml水平转子，适配不少于5款转子（适配转子兼容10ml、15ml等离心管），转子拆装便捷 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |
| - 4 | 如有需要，中选供应商负责将该项目接入采购人院内网络，所需费用由中选供应商承担。 |  |  |