- 附件一：

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 全自动身高体重血压检测仪 |  |  |
| 一、 | 医用全自动电子血压计 |  |  |
| 1 | 测量原理：示波法 |  |  |
| 2 | 显示屏：≥7英寸彩色LCD |  |  |
| 3 | 测量位置：左右臂均可 |  |  |
| 4 | 适用臂周范围：17～42cm |  |  |
| 5 | 测量范围 血压量程：0～299mmHg； 脉博数：40～180次/分 |  |  |
| 6 | 测量精度 压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）； 脉搏测量精度： ±2%或±2次/分（取最大者） |  |  |
| 7 | 手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音及画面的引导 |  |  |
| 8 | 肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确 |  |  |
| 9 | 臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度） |  |  |
| 10 | 平均测量模式：可一键启动连续≥3次测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法） |  |  |
| 11 | 二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来 |  |  |
| 12 | 打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 |  |  |
| 13 | ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器 |  |  |
| 14 | 语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 |  |  |
| 15 | 臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能 |  |  |
| 16 | 用户教育：根据测量结果，显示提示信息 |  |  |
| 17 | 通信数据输出：同时具备USB、蓝牙、WIFI、有线LAN四种输出方式 |  |  |
| 18 | 抗菌设计对应外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套 |  |  |
| 19 | 用户画面提示功能：动态画面提示用户采用正确测量姿态 |  |  |
| 20 | 提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，以上产生费用要求由成交供应商承担。 |  |  |
| 二、 | 全自动身高体重秤 |  |  |
| 1 | 操作方式：手动﹑自动两种方式可随意选择 |  |  |
| 2 | 身高测量方式：超声波测量 |  |  |
| 3 | 扫码登录：二维码扫描登录 |  |  |
| 4 | 显示方式：①单色测量屏 ≥6.3英寸； ②彩色广告屏 ≥8英寸 |  |  |
| 5 | 重力补偿值：可根据用户使用地区的重力加速度值进行设定 |  |  |
| 6 | 测量范围：身高：30－205cm，体重：5－300kg |  |  |
| 7 | 精确度： 身高：±0.5cm 体重：±0.1kg |  |  |
| 8 | 外形设计：整机外壳采用塑胶模具成型 |  |  |
| 9 | 打印方式：微型高速热敏打印机 |  |  |
| 10 | 裁纸方式：自动 |  |  |
| 11 | 语音提示：有 |  |  |
| 12 | 体型：国际通用体格指数（BMI) |  |  |
| 13 | 数据输出格式：标准 RS-232C 接口、RJ45和蓝牙通讯装置。 可通过本机标配接口电缆方便的与医院数据管理设备进行通讯。 网线模式下提供专用配置软件，设置静态网络IP，网址及端口号等。 |  |  |
| 14 | 提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，以上产生费用要求由成交供应商承担。 |  |  |
| 三 | 配置彩色双面激光打印机1台、诊查床1张、电脑桌1台，转椅2把，电脑工作站1套，要求：品牌电脑，i7十二代及以上处理器，内存≥32G，硬盘（固态硬盘）≥1T，显存（显卡容量）≥6G，显示器（护眼）：≥24寸。 |  |  |
| 四 | 整套设备质保≥五年（包含医用全自动电子血压计与全自动身高体重秤） |  |  |