附件一：
参数要求
	序号
	要求
	响应
	偏离

	品目
	全自动身高体重血压检测仪
	
	

	一、
	医用全自动电子血压计
	
	

	1
	测量原理：示波法
	
	

	2
	显示屏：≥7英寸彩色LCD
	
	

	3
	测量位置：左右臂均可
	
	

	4
	适用臂周范围：17～42cm
	
	

	5
	测量范围 血压量程：0～299mmHg；
脉博数：40～180次/分
	
	

	6
	测量精度 压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；
脉搏测量精度： ±2%或±2次/分（取最大者）
	
	

	7
	手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音及画面的引导
	
	

	8
	肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确
	
	

	9
	臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）
	
	

	10
	[bookmark: _GoBack]平均测量模式：可一键启动连续≥3次测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）
	
	

	11
	二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来
	
	

	12
	打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图
	
	

	13
	ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器
	
	

	14
	语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果
	
	

	15
	臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能
	
	

	16
	用户教育：根据测量结果，显示提示信息
	
	

	17
	通信数据输出：同时具备USB、蓝牙、WIFI、有线LAN四种输出方式
	
	

	18
	抗菌设计对应外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套
	
	

	19
	用户画面提示功能：动态画面提示用户采用正确测量姿态
	
	

	20
	提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，以上产生费用要求由成交供应商承担。
	
	

	二、
	全自动身高体重秤
	
	

	1
	操作方式：手动﹑自动两种方式可随意选择
	
	

	2
	身高测量方式：超声波测量
	
	

	3
	扫码登录：二维码扫描登录
	
	

	4
	显示方式：①单色测量屏   ≥6.3英寸；
          ②彩色广告屏     ≥8英寸
	
	

	5
	重力补偿值：可根据用户使用地区的重力加速度值进行设定
	
	

	6
	 测量范围：身高：30－205cm，体重：5－300kg 
	
	

	7
	精确度：  身高：±0.5cm    体重：±0.1kg
	
	

	8
	外形设计：整机外壳采用塑胶模具成型
	
	

	9
	打印方式：微型高速热敏打印机
	
	

	10
	裁纸方式：自动
	
	

	11
	语音提示：有
	
	

	12
	体型：国际通用体格指数（BMI)
	
	

	13
	数据输出格式：标准 RS-232C 接口、RJ45和蓝牙通讯装置。
可通过本机标配接口电缆方便的与医院数据管理设备进行通讯。
网线模式下提供专用配置软件，设置静态网络IP，网址及端口号等。
	
	

	14
	提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，以上产生费用要求由成交供应商承担。
	
	

	三
	配置彩色双面激光打印机1台、诊查床1张、电脑桌1台，转椅2把，电脑工作站1套，要求：品牌电脑，i7十二代及以上处理器，内存≥32G，硬盘（固态硬盘）≥1T，显存（显卡容量）≥6G，显示器（护眼）：≥24寸。
	
	

	四
	整套设备质保≥五年（包含医用全自动电子血压计与全自动身高体重秤）
	
	



