附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目1： | 血凝分析仪设备参数 |  |  |  |
| 1 | 功能组成：由全自动凝血分析仪及样本处理系统连接组成，样本处理系统包含（进出样模块、离心模块），实现样本检测流程自动化。 |  |  |  |
| 2 | 检测原理：光学凝固法、发色底物法、免疫比浊法。 |  |  |  |
| 3 | 检测项目：可开展试剂项目至少包括PT、APTT、TT、Fib、D-二聚体、FDP、AT Ⅲ、狼疮抗凝物（LA）、vWF、抗Ⅹa、凝血因子Ⅷ、凝血因子Ⅸ，上述试剂项目需具备原厂配套试剂盒，需提供配套试剂注册证确认。 |  |  |  |
| 4 | 检测速度：单模块PT≥300测试/小时，总分析速度≥1000测试/小时。 |  |  |  |
| 5 | 检测通道：单模块≥15个。 |  |  |  |
| 6 | 试剂位：单模块≥40个。 |  |  |  |
| 7 | 装载功能：具备连续装载反应杯。 |  |  |  |
| 8 | 检测功能：分析仪样本针具有闭盖穿刺功能。 |  |  |  |
| 9 | 具备结果自动审核功能。 |  |  |  |
| 10 | 支持Clauss法和PT演算法检测Fib。 |  |  |  |
| 11 | 检测D-二聚体具备静脉血栓栓塞症（VTE）阴性排除功能。 |  |  |  |
| 12 | 常规凝血四项（PT、APTT、TT、FIB）具备国家卫生健康委临床检验中心室间质评独立分组，且PT项目参加实验室通过数量≥200家。 |  |  |  |
| 13 | 系统连接：支持与医院实验室LIS系统对接，实现数据自动传输，系统对接所产生的所以费用有成交供应商承担。 |  |  |  |
| 品目2： | 血凝分析仪试剂参数 |  |  |  |
| 1 | 1、凝血酶原时间（PT）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的凝血酶原时间（PT）。 1.1方法学：凝固法； 1.2参考区间：9.0～14.0秒； 1.3重复性：CV≤5%； 1.4批间差：CV≤10%； 1.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 2 | 2、活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的活化部分凝血活酶时间（APTT）。 2.1方法学：凝固法； 2.2参考区间：20.0～37.0秒； 2.3重复性：CV≤5%； 2.4批间差：CV≤10%； 2.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 3 | 3、凝血酶时间（TT）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的凝血酶时间（TT）。 3.1方法学：凝固法； 3.2参考区间：10.0～25.0秒； 3.3重复性：CV≤5%； 3.4批间差：CV≤10%； 3.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 4 | 4、纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的纤维蛋白原（FIB）。 4.1方法学：凝固法； 4.2参考区间：1.5～5.0 g/L； 4.3重复性：CV≤10%； 4.4批间差：CV≤15%； 4.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 5 | 5、D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的D-二聚体（D-Dimer）。 5.1方法学：免疫比浊法； 5.2参考区间：≤0.55 μg/mL； 5.3重复性：CV≤15%； 5.4批间差：CV≤15%； 5.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 6 | 6、纤维蛋白原降解产物（FDP）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的纤维蛋白原降解产物（FDP）。 6.1方法学：免疫比浊法； 6.2参考区间：＜5.0 µg/mL； 6.3重复性：CV≤15%； 6.4批间差：CV≤15%； 6.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 7 | 7、抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）。 7.1方法学：发色底物法； 7.2参考区间：80～130%； 7.3重复性：CV≤10%； 7.4批间差：CV≤15%； 7.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 8 | 8、狼疮抗凝物（LA）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的狼疮抗凝物（LA）。 8.1方法学：凝固法； 8.2参考区间：标准化比值＞1.2为阳性； 8.3重复性：CV≤10%； 8.4批间差：CV≤15%； 8.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 9 | 9、蛋白C测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中蛋白C的活性。 9.1方法学：发色底物法； 9.2参考区间：60%～150%； 9.3重复性：CV≤10%； 9.4批间差：CV≤15%； 9.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 10 | 10、蛋白S测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中蛋白S的活性。 10.1方法学：凝固法； 10.2参考区间：50%～160%； 10.3重复性：CV≤10%； 10.4批间差：CV≤15%； 10.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 11 | 11、血管性血友病因子（vWF）抗原测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的血管性血友病因子（vWF）抗原。 11.1方法学:免疫比浊法； 11.2参考区间：40%～185%； 11.3重复性：CV≤10%； 11.4批间差：CV≤15%； 11.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 12 | 12、抗Ⅹa（Anti-Ⅹa）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的抗肝素含量。 12.1方法学：发色底物法； 12.2参考区间：正常人用本法检测肝素为0； 12.3重复性：CV≤10%； 12.4批间差：CV≤15%； 12.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 13 | 13、凝血因子Ⅷ活性测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的凝血因子Ⅷ活性。 13.1方法学：凝固法； 13.2参考区间：50%～160%； 13.3重复性：CV≤10%； 13.4批间差：CV≤15%； 13.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 14 | 14、凝血因子Ⅸ活性测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的凝血因子Ⅸ活性。 14.1方法学：凝固法； 14.2参考区间：60%～160%； 14.3重复性：CV≤10%； 14.4批间差：CV≤15%； 14.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 15 | 15、凝血因子Ⅹ活性测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的凝血因子Ⅹ活性。 15.1方法学：凝固法； 15.2参考区间：70%～140%； 15.3重复性：CV≤10%； 15.4批间差：CV≤15%； 15.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 16 | 16、凝血因子Ⅺ活性测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的凝血因子Ⅺ活性。 16.1方法学：凝固法； 16.2参考区间：60%～160%； 16.3重复性：CV≤10%； 16.4批间差：CV≤15%； 16.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 17 | 17、凝血因子Ⅻ活性测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的凝血因子Ⅻ活性。 17.1方法学：凝固法； 17.2参考区间：50%～160%； 17.3重复性：CV≤10%； 17.4批间差：CV≤15%； 17.5试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| 二、 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| 三、 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| 四、 | 设备使用期间提供原厂维修保养服务，并提供该设备所需质控品和校准品，由此产生相关费用均包含在本项目报价内。 |  |  |  |