- 附件一：

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 电子阴道镜 |  |  |
| 一、 | 整机要求 |  |  |
| 1.1 | 适用范围：供外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录用。 |  |  |
| 1.2 | 设备适用年限：≥10年 |  |  |
| - 二、 | - 性能指标 |  |  |
| 2.1 | ≥200万像素高清摄像模块，≥1080P视频输出。 |  |  |
| 2.2 | - 整机系统水平分辨率≥1100TVL。 |  |  |
| 2.3 | 高清图像的采集质量为≥1920*1080。 |  |  |
| 2.4 | - 按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦。 |  |  |
| 2.5 | - 支持脚踏开关、鼠标控制、镜头尾板按键和镜头手柄触发图像采集功能。 |  |  |
| 2.6 | - 按键控制的三级白光观察和多级电子滤镜功能。 |  |  |
| 2.7 | - 具有按键控制自动计时功能，可显示/关闭；时长标记可显示。 |  |  |
| 2.8 | 具有通过组合按键初始化镜头调节镜头亮度，自动白平衡和绿平衡，手动白平衡和绿平衡调节 |  |  |
| 2.9 | - 放大倍数为≥65倍，连续放大。 |  |  |
| 2.10 | - 镜头景深为放大4倍时 ≥40mm,放大18倍时 ≥5mm;视场范围为放大3倍时 ≥φ60mm；放大最大倍时 ≥φ4mm。 |  |  |
| 2.11 | - 工作距离为:3X时110mm-380mm，最大倍数时200mm-325mm。 |  |  |
| 2.12 | - LED环形光源的色温为3200K-7000K,显色指数Ra≥76,温升≤1℃（20min）；光源的照度可调节，当工作距离为200mm-300mm工作距离范围内，目标中心照度的最大值≥5000Lx。 |  |  |
| 2.13 | - 紫外辐射强度：≤0.008 W/m2；光源的均匀性为最大照度/平均照度≤1.5，图像几何失真度为≤3%；色彩饱和度平均值为95%～120%,色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS。 |  |  |
| 2.14 | - 辐射热：在最近工作距离，视场范围内，最大强度时辐射强度值应≤20W/㎡。 |  |  |
| 2.15 | - 光斑直径≥80mm;视场中心的空间分辨力≥18 lP/mm（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）。 |  |  |
| 2.16 | 具有自动测距功能，可以实时显示阴道镜头到被测物的距离。（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）。 |  |  |
| 三、 | 整机功能配置 |  |  |
| 3.1 | - 可对病人信息进行录入、修改、删除、浏览和查询；可设定预约和随访；可对病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP手术记录等信息进行浏览和编辑功能。 |  |  |
| 3.2 | 病人可通过微信下载电子报告单功能。 |  |  |
| 3.3 | - 3.3具有发送随访短信、随访微信的功能。 |  |  |
| 3.4 | 可刷病人身份证读取病人身份证信息,配置身份证阅读机（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）。 |  |  |
| 3.5 | - 可对图像进行注释、标记、测量计算，调节亮度和对比度，可全屏放大和浏览高清图片;定时自动采图；视频录制和录像回放；录制过程中采图，视频回放时采图， |  |  |
| 3.6 | 可提供临床常见病例图谱 |  |  |
| 3.7 | - 提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语，可进行国际认可的RCI评估和Swede评估。 |  |  |
| 3.8 | - 提供多种检查/手术报告单模板。 |  |  |
| 3.9 | - 病人资料可导出；病例数据信息可自动备份与恢复。 |  |  |
| 3.10 | - 统计分析功能：可生成统计图表和数据列表；图表和数据列表可导出excel表格。 |  |  |
| 3.11 | 局域网功能：提供DICOM 3.0数据接口、可连接院内HIS、PACS系统。 |  |  |
| 3.12 | 广域网功能：可支持阴道镜数据管理系统联网，从阴道镜管理系统中下载数据，并将检查数据自动上传或手动上传到阴道镜数据管理系统。 |  |  |
| 3.13 | 配备远程网络教学系统接口，可实现主任端电脑和门诊阴道镜实时同步，主任可远程指导门诊阴道镜医生操作，远程拟诊，也可远程查看门诊阴道镜病历资料。 |  |  |
| 3.14 | - 配备高清阴道镜直播教学系统接口，可实现会议室和示教室电视屏幕和门诊阴道镜实时同步高清显示，实现高清阴道镜直播教学和阴道镜操作培训。 |  |  |
| 3.15 | - ≥24寸高清液晶显示器。 |  |  |
| 3.16 | - 配备外置USB3.0全高清采集卡，高速采集和录像，即插即用. |  |  |
| 3.17 | - 医疗专用台车；医疗级静音轮脚轮，脚踏刹车；打印机托盘可搭载多型号打印机；可升降直立式镜头移动支架。 |  |  |
| 3.18 | 配备专用的镜头硅胶保护套，镜头按键和手柄整体开模注塑成型，用于保护镜头按键和手柄，可高温高压消毒，减少交叉感染风险（应提供保护套实物图片，并加盖厂家公章）。 |  |  |
| 4 | 提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，以上产生费用要求由成交供应商承担。 |  |  |
| 四 | 配置彩色双面激光打印机1台、诊查床1张、电脑桌1台，转椅2把，在原有电脑工作站外，需另配电脑工作站1套，要求：品牌电脑，i7十二代及以上处理器，内存≥32G，硬盘（固态硬盘）≥1T，显存（显卡容量）≥6G，显示器（护眼）：≥24寸。 |  |  |
| 五 | 整套设备质保≥五年 |  |  |