附件一：
参数要求
	序号
	要求
	响应
	偏离

	品目
	电子阴道镜
	
	

	一、
	整机要求
	
	

	1.1 
	适用范围：供外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录用。

	
	

	1.2
	  设备适用年限：≥10年
	
	

	二、
	性能指标
	
	

	2.1
	≥200万像素高清摄像模块，≥1080P视频输出。
	
	

	2.2
	整机系统水平分辨率≥1100TVL。
	
	

	2.3
	高清图像的采集质量为≥1920*1080。
	
	

	2.4
	按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦。
	
	

	2.5
	支持脚踏开关、鼠标控制、镜头尾板按键和镜头手柄触发图像采集功能。
	
	

	2.6
	按键控制的三级白光观察和多级电子滤镜功能。
	
	

	2.7
	具有按键控制自动计时功能，可显示/关闭；时长标记可显示。
	
	

	2.8
	具有通过组合按键初始化镜头调节镜头亮度，自动白平衡和绿平衡，手动白平衡和绿平衡调节
	
	

	2.9
	放大倍数为≥65倍，连续放大。
	
	

	2.10
	镜头景深为放大4倍时 ≥40mm,放大18倍时 ≥5mm;视场范围为放大3倍时 ≥φ60mm；放大最大倍时 ≥φ4mm。
	
	

	2.11
	工作距离为:3X时110mm-380mm，最大倍数时200mm-325mm。
	
	

	2.12
	LED环形光源的色温为3200K-7000K,显色指数Ra≥76,温升≤1℃（20min）；光源的照度可调节，当工作距离为200mm-300mm工作距离范围内，目标中心照度的最大值≥5000Lx。
	
	

	2.13
	紫外辐射强度：≤0.008 W/m2；光源的均匀性为最大照度/平均照度≤1.5，图像几何失真度为≤3%；色彩饱和度平均值为95%～120%,色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS。
	
	

	2.14
	辐射热：在最近工作距离，视场范围内，最大强度时辐射强度值应≤20W/㎡。
	
	

	2.15
	光斑直径≥80mm;视场中心的空间分辨力≥18 lP/mm（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）。
	
	

	2.16
	具有自动测距功能，可以实时显示阴道镜头到被测物的距离。（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）。
	
	

	三、
	整机功能配置
	
	

	3.1
	可对病人信息进行录入、修改、删除、浏览和查询；可设定预约和随访；可对病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP手术记录等信息进行浏览和编辑功能。
	
	

	3.2
	病人可通过微信下载电子报告单功能。
	
	

	3.3
	3.3具有发送随访短信、随访微信的功能。
	
	

	3.4
	可刷病人身份证读取病人身份证信息,配置身份证阅读机（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）。
	
	

	3.5
	可对图像进行注释、标记、测量计算，调节亮度和对比度，可全屏放大和浏览高清图片;定时自动采图；视频录制和录像回放；录制过程中采图，视频回放时采图，
	
	

	3.6
	可提供临床常见病例图谱
	
	

	3.7
	[bookmark: _GoBack]提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语，可进行国际认可的RCI评估和Swede评估。
	
	

	3.8
	提供多种检查/手术报告单模板。
	
	

	3.9
	病人资料可导出；病例数据信息可自动备份与恢复。
	
	

	3.10
	统计分析功能：可生成统计图表和数据列表；图表和数据列表可导出excel表格。
	
	

	3.11
	局域网功能：提供DICOM 3.0数据接口、可连接院内HIS、PACS系统。
	
	

	3.12
	广域网功能：可支持阴道镜数据管理系统联网，从阴道镜管理系统中下载数据，并将检查数据自动上传或手动上传到阴道镜数据管理系统。
	
	

	3.13
	配备远程网络教学系统接口，可实现主任端电脑和门诊阴道镜实时同步，主任可远程指导门诊阴道镜医生操作，远程拟诊，也可远程查看门诊阴道镜病历资料。
	
	

	3.14
	配备高清阴道镜直播教学系统接口，可实现会议室和示教室电视屏幕和门诊阴道镜实时同步高清显示，实现高清阴道镜直播教学和阴道镜操作培训。
	
	

	3.15
	≥24寸高清液晶显示器。
	
	

	3.16
	配备外置USB3.0全高清采集卡，高速采集和录像，即插即用.
	
	

	3.17
	医疗专用台车；医疗级静音轮脚轮，脚踏刹车；打印机托盘可搭载多型号打印机；可升降直立式镜头移动支架。
	
	

	3.18
	配备专用的镜头硅胶保护套，镜头按键和手柄整体开模注塑成型，用于保护镜头按键和手柄，可高温高压消毒，减少交叉感染风险（应提供保护套实物图片，并加盖厂家公章）。
	
	

	4
	提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，以上产生费用要求由成交供应商承担。
	
	

	四
	配置彩色双面激光打印机1台、诊查床1张、电脑桌1台，转椅2把，在原有电脑工作站外，需另配电脑工作站1套，要求：品牌电脑，i7十二代及以上处理器，内存≥32G，硬盘（固态硬盘）≥1T，显存（显卡容量）≥6G，显示器（护眼）：≥24寸。
	
	

	五
	整套设备质保≥五年
	
	



