移动式C型臂X光机技术要求
	序号
	技术参数名称
	询价调研参数
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	1
	总体要求
	
	
	
	

	满足脊柱、创伤、关节、四肢、疼痛科等骨科术中透视定位要求，整机采用一体化整体设计，节约手术室空间（C臂和工作站一体化设计）。
	
	
	
	

	2
	高压发生器
	 
	 
	
	

	2.1
	最大输出功率 
	≥2.4kW
	 
	
	

	2.2
	发生器频率
	≥40kHz
	 
	
	

	2.3
	透视最大KV值
	≥110kV
	 
	
	

	2.4
	透视最小KV值
	≤40kV
	 
	
	

	2.5
	透视最大mA值
	≥25mA
	 
	
	

	2.6
	数字点片最大mA 值
	≥20mA
	 
	
	

	2.7
	半剂量透视模式
	具备
	 
	
	

	2.8
	半剂量脉冲透视模式
	具备
	 
	
	

	3
	球管系统
	 
	 
	
	

	3.1
	双焦点(固定阳极)设计
	具备
	 
	
	

	3.2
	焦点
	小焦点≤0.6mm 

大焦点≤1.4mm
	 
	
	

	3.3
	管套散热率
	≥12.5KHU/min
	 
	
	

	3.4
	阳极热容量
	≥76KHU
	 
	
	

	3.5
	阳极散热率
	≥37KHU/min
	 
	
	

	4
	平板探测器
	 
	 
	
	

	4.1
	探测器尺寸
	≥21cm*21cm
	 
	
	

	4.2
	图像采集最大像素矩阵
	≥1.5k x 1.5k
	 
	
	

	4.3
	后处理灰阶
	≥16bit
	 
	
	

	4.4
	可变三视野
	具备
	
	
	

	4.5
	最大分辨率
	≥3.2lp/mm
	
	
	

	4.6
	像素尺寸
	≤142μm
	
	
	

	4.7
	任意模式下无像素合并
	支持
	
	
	

	5
	限束器
	 
	 
	
	

	5.1
	双叶限束器
	具备
	 
	
	

	5.2
	虹膜限束器
	具备
	 
	
	

	6
	显示器
	 
	 
	
	

	6.1
	医用UHD平板显示器
	≥27英寸
	 
	
	

	6.2
	显示器最高分辨率
	≥3840 x 2160 
	 
	
	

	6.3
	显示器灰阶
	≥10 bit
	 
	
	

	6.4
	显示器多轴位万向臂支架
	≥3轴
	 
	
	

	7
	系统控制
	 
	 
	
	

	7.1
	中文系统控制界面
	具备
	 
	
	

	7.2
	Linux工业用软件操作系统或Win 10操作系统
	具备
	 
	
	

	7.3
	手闸，脚闸曝光控制
	具备
	 
	
	

	7.4
	控制界面要求液晶触摸屏
	具备
	 
	
	

	7.5
	支持多点触控操作
	具备
	 
	
	

	7.6
	控制界面大小
	≥10.1英寸
	 
	
	

	7.7
	控制界面最高分辨率
	≥1280×800
	 
	
	

	7.8
	控制界面可旋转摆动
	≥270°
	 
	
	

	7.9
	脚踏曝光开关线缆
	≥10米
	 
	
	

	8
	C形臂
	 
	 
	
	

	8.1
	SID
	≤100cm
	 
	
	

	8.2
	开口
	≥78cm
	 
	
	

	8.3
	弧深
	≥66cm
	 
	
	

	8.4
	水平移动
	≥20cm
	 
	
	

	8.5
	垂直升降
	电动，≥43cm
	 
	
	

	8.6
	左右摆角
	≥±12.5°
	 
	
	

	8.7
	C臂旋转角度
	≥±190°
	 
	
	

	8.8
	C臂轨道内运动角度
	≥140°
	 
	
	

	8.9
	C臂轨道内过伸角度
	≥55°
	 
	
	

	8.10
	C臂与工作站为一体设计无线缆连接
	具备
	 
	
	

	9
	图像处理功能
	 
	 
	
	

	9.1
	患者信息编辑
	具备
	 
	
	

	9.2
	图像存储
	≥150,000幅
	 
	
	

	9.3
	曝光模式
	≥8种
	 
	
	

	9.4
	末帧图像优化显示
	具备
	 
	
	

	9.5
	电影放大功能
	具备
	
	
	

	9.6
	目标位置追踪功能
	具备
	 
	
	

	9.7
	自动亮度对比度调整
	具备
	 
	
	

	9.8
	去除运动噪点与伪影功能
	具备
	 
	
	

	9.9
	金属修正功能
	具备
	 
	
	

	9.10
	窗口设定功能
	具备
	 
	
	

	9.11
	图像均衡优化功能
	具备
	 
	
	

	9.12
	图像放大及游走
	≥400%
	 
	
	

	9.13
	实时图像边缘增强技术
	具备
	 
	
	

	9.14
	负片技术
	具备
	 
	
	

	9.15
	具备USB导出BMP, JPEG, DICOM,MP4格式图像
	具备
	 
	
	

	10
	其他
	 
	 
	
	

	10.1
	整机重量
	≤320Kg
	
	
	

	11
	提供参询机型详细配置清单
	
	
	
	

	12
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。
	
	
	
	

	13
	整机原厂质保五年
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