[bookmark: _GoBack]附件一：江西中医药大学附属医院胎儿/母亲动态/心电检测仪市场调研参数要求
	一
	参数要求
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK2]1
	配备≥20 英寸显示屏的医用级电脑，屏幕 可0-90 度多角度旋转；
	
	
	

	2
	具备≥2个床位窗口同时监护功能；
	
	
	

	3
	具备监测窗口自动分配功能；
	
	
	

	4
	基于母体腹壁胎儿心电监测原理；
	
	
	

	5
	采用集成化多床位无线监护工作站，无线探头与工作站共同完成注册；
	
	
	

	6
	探头与主机通过无线的方式连接，传输明视距离：≥20m；
	
	
	

	7
	探头无线充电，满电续航时间：≥8h；
	
	
	

	8
	探头自由入坞充电；
	
	
	

	9
	探头≥IP68防护等级；
	
	
	

	10
	具备≥15min断线续传功能；
	
	
	

	11
	具备子宫肌电监测宫缩功能；
	
	
	

	12
	具备≤30周患者监测功能；                                    
	
	
	

	13
	采用子宫肌电信号原理测量的宫缩压力的测量范围：0～100（单位：%），误差范围：±5（单位：%）；
	
	
	

	14
	具备母体运动干扰检测及预警功能；
	
	
	

	15
	具备胎心率与母亲心率信号重合报警功能；
	
	
	

	16
	具备宫缩曲线和四通道子宫肌电波形同屏实时及回顾显示功能；
	
	
	

	17
	具有子宫肌电监测专业界面及报告，具备宫缩自动识别和标识功能；
	
	
	

	18
	产品后续可升级生成专业宫缩检查报告并支持宫缩参数计算及趋势图谱分析，此功能为后期采购人根据需求另行采购内容，不包含在本项目当中，但供应商所供设备需满足配备相关功能的能力；
	
	
	

	19
	具有母/胎心率变异分析报告；
	
	
	

	20
	具备胎心率 110-160bpm 正常范围区域标识功能，正常范围区域可调；
	
	
	

	21
	具备≥4种胎监评分选择功能；
	
	
	

	22
	具备显示母亲心率、胎儿心率、宫缩、子宫肌电、母亲心电波形、胎儿心电波形功能；
	
	
	

	23
	具备胎儿心电等3道心电波形同屏实时及回顾显示功能；具备半屏母/胎心电波形显示功能；
	
	
	

	24
	硬件配置要求：
	
	
	

	 二
	1.主机（1台）：内销主机，两探头挂架；
2.一体机（1台）：≥1T SSD, ≥8G内存，触摸屏；
3.体表胎心电探头（1个）
[bookmark: _Hlk218621916]4. 一次性心电电极片（成人型≥1包)
[bookmark: _Hlk218622038][bookmark: _Hlk218622076]5.备皮磨砂纸（1包）
6.国标电源线（1条）
7.USB转串口装置线一套
8.纽扣式绑带（2条）
9.黑白打印机（1台）
10.无线光学键鼠套装（1套)
	
	
	

	 三
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。
	
	
	

	 四
	整机原厂质保≥五年。
	
	
	



