- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 水平转子离心机 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | - 微机控制，触摸面板，液晶显示，操作简单。 |  |  |
| - 2 | - 采用压缩机组，无氟制冷环保节能。 |  |  |
| - 3 | - 无刷电机，污染小，免维护，离心腔内为耐腐蚀内胆。 |  |  |
| - 4 | - 可适配多种不同转子类型及适配器。 |  |  |
| - 5 | - 具备定速计时功能：运转时间从达到设定速度开始计时。 |  |  |
| - 6 | - 可保存离心程序数，10±2档位升降速度。 |  |  |
| - 7 | - 具备自行设定程序记忆存储功能，方便调用。 |  |  |
| - 8 | - 可设置相应转子号、转速、时间、加/减速。 |  |  |
| - 9 | - 具备自动不平衡检测功能。 |  |  |
| - 10 | - 最高转速：≥5000r/min。 |  |  |
| - 11 | - 最大相对离心力：≥4400xg。 |  |  |
| - 12 | - 最大容量：1000ml。 |  |  |
| - 13 | - 转速精度：±20r/min。 |  |  |
| - 14 | - 温控范围：-20℃ ～ +40℃。 |  |  |
| - 15 | - 温控精度：≤±1.5℃。 |  |  |
| - 16 | - 定时范围：0～99min。 |  |  |
| - 17 | - 电源：220V，50Hz，18A。 |  |  |
| - 18 | - 整机噪声：≤65dB。 |  |  |
| - 19 | - 标配5ml、15ml、50ml水平转子，其中5ml规格转子可离心管数≥80个、15ml转子可离心管数≥28个、50ml转子可离心管数≥4个。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |
| - 4 | 在质量保证期内设备运行发生故障时，中选供应商在接到采购人使用部门或医学装备部故障通知后2小时内应答，12小时内委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案，若72小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由中标供应商承担。 |  |  |