附件一：
	技术要求

	品目：
	水平转子离心机
	响应
	偏离

	1
	[bookmark: OLE_LINK1]微机控制，触摸面板，液晶显示，操作简单。
	
	

	2
	采用压缩机组，无氟制冷环保节能。
	
	

	3
	无刷电机，污染小，免维护，离心腔内为耐腐蚀内胆。
	
	

	4
	可适配多种不同转子类型及适配器。
	
	

	5
	具备定速计时功能：运转时间从达到设定速度开始计时。
	
	

	6
	可保存离心程序数，10±2档位升降速度。
	
	

	7
	具备自行设定程序记忆存储功能，方便调用。
	
	

	8
	[bookmark: OLE_LINK2]可设置相应转子号、转速、时间、加/减速。
	
	

	9
	具备自动不平衡检测功能。
	
	

	10
	最高转速：≥5000r/min。
	
	

	11
	最大相对离心力：≥4400xg。
	
	

	12
	最大容量：1000ml。
	
	

	13
	转速精度：±20r/min。
	
	

	14
	温控范围：-20℃ ～ +40℃。
	
	

	15
	温控精度：≤±1.5℃。
	
	

	16
	定时范围：0～99min。
	
	

	17
	电源：220V，50Hz，18A。
	
	

	18
	整机噪声：≤65dB。
	
	

	19
	标配5ml、15ml、50ml水平转子，其中5ml规格转子可离心管数≥80个、15ml转子可离心管数≥28个、50ml转子可离心管数≥4个。
	
	

	商务要求

	
	
	响应
	偏离

	1
	[bookmark: _GoBack]自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。
	
	

	2
	所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	

	4
	在质量保证期内设备运行发生故障时，中选供应商在接到采购人使用部门或医学装备部故障通知后2小时内应答，12小时内委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案，若72小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由中标供应商承担。
	
	



