- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、 | 技术参数要求 |  |  |  |
| - 1 | 用于口腔疾病的诊断，为临床治疗提供影像依据。具有数字全景成像、头颅定位、3D成像、颞颌关节成像、牙齿石膏模型扫描功能 |  |  |  |
| - 2 | X射线曝光模式：连续或脉冲式锥形束曝光 |  |  |  |
| - 3 | 整机最小焦点：≤0.5 mm |  |  |  |
| - 4 | 最大球管电压：≥100kV，最小球管电压：≤60kV，步进值≤1kV |  |  |  |
| - 5 | 最大球管电流：≥10mA，最小球管电流：≤2mA，步进值≤1mA |  |  |  |
| - 6 | CT探测器类型：非晶硅TFT或CMOS；面积≥15cm×20cm |  |  |  |
| - 7 | 最小三维体素分辨率：≤0.05mm |  |  |  |
| - 8 | CT像素空间分辨率：≤98μm |  |  |  |
| - 9 | 软件影像重建的最大影像数据≥900幅，具备3D校准功能 |  |  |  |
| - 10 | 拍摄模式：CT大视野、局部CT 、全景片、头颅定位片、颞颌关节片、牙齿石膏模型扫描独立拍摄模式，一次拍摄成像 |  |  |  |
| - 11 | 视野选择：最大视野≥16x18cm，一次拍摄非拼接视野≥16x12cm，最小视野≤5x8cm，固定视野选择≥5个，要求提供操控屏截图证明 |  |  |  |
| - 12 | CT最快扫描时间：≤7s |  |  |  |
| - 13 | 头颅侧位模式曝光时间：≤10s |  |  |  |
| - 14 | 全景模式曝光时间：≤12s |  |  |  |
| - 15 | 传感器数量：≥2，要求在全景拍摄和CT扫描模式传感器自动切换，无需手动拆装，拍摄头侧时不需要拆卸平板传感器 |  |  |  |
| - 16 | 灰阶：≥16bit |  |  |  |
| - 17 | CT成像空间分辨率：≥2.8 lp/mm |  |  |  |
| - 18 | 全景成像空间分辨率：≥3.1 lp/mm |  |  |  |
| - 19 | 头颅侧位成像空间分辨率：≥4.0 lp/mm |  |  |  |
| - 20 | 全景图像尺寸：高度≥12cm |  |  |  |
| - 21 | 保护装置：急停开关≥2个，工控机旁和CT设备上均具有单独的急停按钮 |  |  |  |
| - 22 | 机身内置置物架：≥2个 |  |  |  |
| - 23 | 状态灯及语音提示：具备 |  |  |  |
| - 24 | 侧位臂处具备独立激光：≥1条；侧位臂配备一键升降按钮，及一键拍摄准备按钮 |  |  |  |
| - 二、 | 软件功能参数要求 |  |  |  |
| - 1 | 软件数量：提供数字化影像浏览软件1套，正畸分析系统1套，且终身免费升级 |  |  |  |
| - 2 | 摆位定位设计：摆位时立柱升降高度范围≥70cm；CT/全景摆位过程中受检者侧对立柱设计 |  |  |  |
| - 3 | 测量：支持距离测量、多线段测量和曲线测量、角度测量、直方图统计、面积测量，测量方案可选择保存，下次打开该患者影像时可自动加载 |  |  |  |
| - 4 | 控制面板：设备机架颌托臂集成触控式液晶控制面板，尺寸≥10寸 |  |  |  |
| - 5 | 三维全景：可实现全景影像三维化展示，拖动全景观察窗口，可联动展示对应区域的轴状面、矢状面、冠状面影像 |  |  |  |
| - 6 | 智能神经管标记：可一键自动生成双侧神经管 |  |  |  |
| - 7 | 牙体牙髓模式：具备牙齿全结构分割功能，可根据牙齿各结构密度不同，自动生成每颗牙齿的牙釉质、本质、髓腔、牙周膜模型，牙齿形态改变可视化 |  |  |  |
| - 8 | 颞颌关节：具有CBCT独立颞颌关节观察模块，可自动定位双侧颞颌关节位置，呈现左右颞颌关节2D、3D影像，提供多角度切片观察 |  |  |  |
| - 9 | 具备3D重建视图，MPR界面横断面、冠状面、矢状面三个界面显示可同时打开和独立滚动查看 |  |  |  |
| - 10 | 可智能模拟拔牙；模拟种植；智能牙齿根管分割，并可显示骨密度D1-D4分类。可升级种植体库 |  |  |  |
| - 11 | 头影测量：≥21种测量方法，≥170测量项目，至少涵盖华西、北大等通用测量分析方法，可导出测量分析报告 |  |  |  |
| - 12 | 智能气道分析：可分段量化气道容积、面积数据，可自动显示气道狭窄范围，计算最小横截面面积 |  |  |  |
| - 13 | 口扫数据配准：3D影像可与口扫数据进行自动配准，辅助进行椅旁正畸方案及种植手术导板设计制作 |  |  |  |
| - 14 | 刻录功能：支持将患者数据和影像浏览程序导出到输出介质（光碟、U盘等）中 |  |  |  |
| - 15 | 胶片输出：支持DICOM3.0设备打印胶片，支持排版后胶片导出BMP图片 |  |  |  |
| - 16 | 图像格式：具备数据输出接口，兼容符合DICOM3.0标准的PACS系统 |  |  |  |
| - 17 | 打印排版：打印页面布局可自定义调整，预设10种以上打印布局，可选择不同打印尺寸 |  |  |  |
| - 18 | 影像后处理工作站1套：含显示器≥23.5英寸；主机内存容量≥16GB，硬盘容量≥2TB，显卡显存≥6GB |  |  |  |
| - 三 | 设备配置清单 |  |  |  |
| - 1 | 扫描平台机架、底座及外壳组件1套 |  |  |  |
| - 2 | X射线球管及相关组件1套 |  |  |  |
| - 3 | 平板探测器≥2套 |  |  |  |
| - 4 | 受检者辅助定位及头颅固定装置1套 |  |  |  |
| - 5 | 曝光手柄、电源开关及控制电缆1套 |  |  |  |
| - 6 | 人机交互触控面板1个 |  |  |  |
| - 7 | 原厂高级图像处理工作站1个 |  |  |  |
| - 8 | 专业口腔数字化影像软件1套 |  |  |  |
| - 9 | 后处理工作站1套 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |